Приобретение переносной измерительной системы для измерения концентрации твёрдых частиц (пыли) в дымовых газах
Техническое задание

1. Введение
1.1. В лаборатории газоочистки отдела наладки Enefit Energiatootmine AS (далее по тексту EET AS) существует гравиметрическая система измерения концентрации твёрдых частиц (пыли) GRAVIMAT SHC 502. Данный прибор полностью удовлетворяет требованиям проведения измерений выбросов пыли при сжигании сланца и биотоплива на котлах EET AS. Имеющийся переносной пылемер выпущен в 2002 году и физически устарел за время эксплуатации (17 лет), неоднократно подвергался ремонту, на настоящий момент общий износ составных частей прибора снижает его надёжность и качество измерений.
2. Объём поставки

2.1. Приобретение гравиметрической системы измерения концентрации твёрдых частиц (пыли) в дымовых газах.
2.2. Приобретение полного комплекта вспомогательного оборудования для проведения измерений.
2.3. В случае приобретения измерительной системы аналогичного типа прибора, существующего в лаборатории газоочистки, в объем поставки входит дополнительное оборудование:
- измерительный зонд (длина 1 м) с многоканальным шлангом отбора проб (длина 5 м) 

– 1 шт.

- программа управления измерительной системой на электронном носителе (CD, flash drive) 
– 1 шт.

3. Технические требования
- Метод измерения: гравиметрический;
- Измерительная система должна соответствовать требованиям стандарта ISO 9001;
- Метод измерения должен соответствовать требованиям стандартов EVS-EN 13284, CEN/TC 15674, CEN/TC 15675;
- Измерительная система должна иметь полностью автоматический режим изокинетического отбора пробы, при изменении характеристик скорости потока газа, даже при нестабильных характеристиках газового потока и не должна требовать ручной настройки;
- Диапазон измерений:



нижний - 0,1 ÷ 200 mg/m3; 

верхний - 50 ÷ 50000 mg/m3;
- Вид улавливаемых частиц:

 
летучая зола (пыль),     
                                                                                  образующаяся при сжигании      
                                                                                  эстонского сланца, 

                                                                                  биотоплива;
- Скорость газа в газоходе:

 

2,0 ÷ 48,0 m/s;
- Расход отбираемой пробы:

 
0,5 ÷ 2,4 m3/h;
- Точность измерения объёмного расхода:
± 1 % от макс. расхода;
- Давление/разряжение газа в газоходе:

- 70 ÷ + 70 mbar   (точность/неопределённость ± 0,2 %);
- Температура газа в газоходе:


0 ÷ 600 0С (точность/неопределённость ± 1 0С);
- Диапазон температур наружного воздуха:
- 10 ÷ + 40 0С.
- Напряжение электропитания:                              ~ 220 V, 50 Hz.

- Класс защиты:                                                       

в закрытом, транспортировочном состоянии – IP 65

с открытой крышкой при производстве замеров – IP 54                                                    
4. Срок поставки: до 01.05.2019 г.
5. Стандарты
Измерительная система должна соответствовать требованиям стандартов: ISO 9001, EVS-EN 13284, CEN/TC 15674, CEN/TC 15675.

6. Гарантии
Гарантии должны включать обязательства на замену или гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя по вине завода изготовителя или поставщика, устранение дефектов, возникших в течение гарантийного срока, в процессе эксплуатации. Срок действия гарантийных обязательств – 2 года со дня приёмки оборудования в эксплуатацию.
