Kaasaskantava suitsugaaside tahkete osakeste (tolmu) kontsentratsiooni mõõtesüsteemi soetamine
Tehniline ülesanne
1. Sissejuhatus
1.1. Enefit Energiatootmine AS-i (edaspidi „EET AS”) seadistusosakonna gaasipuhastuslaboris on olemas tahkete osakeste (tolmu) kontsentratsiooni mõõtmise gravimeetriline süsteem GRAVIMAT SHC 502. Antud seade vastab täielikult põlevkivi ja biokütuse põletamisel EET AS-i kateldes tekkivate tolmuheitmete mõõtmise nõuetele. Olemasolev kaasaskantav tolmumõõtur on valmistatud 2002. aastal ja on ekspluatatsiooniaja (17 aastat) jooksul füüsiliselt vananenud, seda on korduvalt parandatud, käesolevaks ajaks on seadme komponentide amortisatsioon vähendanud selle töökindlust ja mõõtmise kvaliteeti.
2. Hanke maht
2.1. Gravimeetrilise süsteemi soetamine suitsugaaside tahkete osakeste (tolmu) kontsentratsiooni mõõtmiseks.
2.2. Mõõtmiseks vajalike abiseadmete täieliku komplekti soetamine.
2.3. Juhul, kui soetatakse gaasipuhastuslaboris olemasoleva seadmega analoogilist tüüpi mõõtesüsteem, hõlmab hanke maht järgmisi lisaseadmeid:
- mõõtesond (pikkus 1 m) koos mitmekanalilise proovivõtuvoolikuga (pikkus 5 m) 

- 1 tk
- mõõtesüsteemi juhttarkvara elektroonilisel andmekandjal (CD, flash drive) 
- 1 tk
3. Tehnilised nõuded
- Mõõtmismeetod: gravimeetriline;
- mõõtesüsteem peab vastama ISO 9001 nõuetele;
- mõõtmismeetod peab vastama standardite EVS-EN 13284, CEN/TC 15674, CEN/TC 15675 nõuetele;
- mõõtesüsteemil peab olema täisautomaatne isokineetilise proovivõtu režiim, gaasi voolukiiruse karakteristikute muutmisel ning isegi ebastabiilse gaasivoolu korral ei pea vajama käsitsi reguleerimist;
- mõõtevahemik:



alumine – 0,1÷200 mg/m3; 
ülemine – 50÷50 000 mg/m3;
- püütavate osakeste liik:

 
Eesti põlevkivi,      
biokütuse 
põletamisel
tekkiv lendtuhk (tolm);
- gaasi kiirus gaasikanalis:

 
2,0÷48,0 m/s;
- võetud proovi kulu:

 

0,5÷2,4 m3/h;
- mahtkulu mõõtmise täpsus:


± 1% max kulust;
- gaasi rõhk / rõhu vähenemine gaasikanalis:
–70 ÷ +70 mbar (täpsus/määramatus ± 0,2%);
- gaasi temperatuur gaasikanalis:


0÷600 0С (täpsus/määramatus ± 1 0С);
- välistemperatuuride vahemik:

–10 ÷ + 40 0С.
- Toitepinge: ~ 220 V, 50 Hz.
- Kaitseklass:
suletud, veotingimustes – IP 65
avatud kaanega mõõtmiste teostamisel – IP 54
4. Tarneaeg: kuni 01.05.2019
5. Standardid
Mõõtesüsteem peab vastama järgmiste standardite nõuetele: ISO 9001, EVS-EN 13284, CEN / TC 15674, CEN/TC 15675.
6. Garantii
Garantii peab sisaldama kohustusi tootja või tarnija süü tõttu rikki läinud seadme asendamiseks või garantiiremondiks, garantiiaja jooksul tekkinud defektide kõrvaldamiseks. Garantiiaeg on 2 aastat alates seadme kasutuselevõtmise kuupäevast.
